## Sheet1
2024年50万元以上设备调研基本配置需求
序号 | 申请人部门 | 设备名称 | 国别 | 单价 （万元） | 数量 | 金额 （万元） | 主要配置需求
1 | GCP办公室 | 质谱仪 | 进口 | 160 | 1 | 160 | 需要配置氮气发生器，UPS稳压电源
2 | ICU | 中央监护站（1拖12） | 国产 | 120 | 1 | 120 | 中央站主机≥1套、显示屏≥1个、监护仪≥12台、PICCO模块≥4个、呼末CO2模块≥4个、BIS模块（脑电）≥4个、转运监护1个、能量监测平台。
3 | ICU | 有创呼吸机 | 国产 | 29 | 2 | 58 | 湿化罐2个/套
4 | ICU | 舌下微循环成像系统 | 国产 | 70 | 1 | 70 | 保护套不少于20个
5 | 超声医学科 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 进口 | 250 | 1 | 250 | 需要配置超声图文工作站，连接PACS系统，以及图像采集脚踏。常规需要配备4把超声探头，满足腹部、浅表器官、血管、腔内超声检查需求
6 | 耳鼻咽喉科 | 鼻内镜手术系统 | 进口 | 120 | 1 | 120 | 需要配置超高清主机（带录像功能）、摄像头（焦距大小可调节）、超高清显示屏、LED高亮冷光源
7 | 骨科 | 关节镜系统 | 进口 | 120 | 1 | 120 | 需要配置4K影像主机、摄像头、LED光源、动力刨削系统、射频消融系统、超高清关节内窥镜、关节镜专用灌注泵、手术器械等
8 | 骨科 | 超声骨动力设备 | 国产 | 150 | 1 | 150 | /
9 | 国际医学部 | 彩色多普勒超声机 （带心超探头） | 进口 | 250 | 1 | 250 | 需要配置超声图文工作站，连接PACS系统，以及图像采集脚踏。需要腹部，小器官，血管，腔内，心脏共计5个探头。
10 | 麻醉科 | 自体血液回收分离机 | 进口 | 30 | 2 | 60
11 | 泌尿外科 | 医用钬激光治疗仪 | 国产 | 220 | 1 | 220 | 需要配置UPS稳压电源，超高清主机（带录像功能）、摄像头（焦距大小可调节）、超高清显示屏、LED高亮冷光源等。
12 | 泌尿外科 | 微射频治疗仪 | 国产 | 105 | 1 | 105 | 需要配置UPS稳压电源等。
13 | 泌尿外科 | 影像尿动力分析系统 | 进口 | 130 | 1 | 130 | 需要配置超声图文工作站，以及图像采集脚踏。需要腹部，腔内共计2个探头。用于数据采集、分析的电脑主机一台，兼顾运行速度、内存量等。
14 | 泌尿外科 | 复合陡脉冲治疗设备 | 国产 | 250 | 1 | 250 | 需要配置穿刺支架、穿刺模版，保护套不少于50个。
15 | 手术室 | 复合式冷热消融系统 | 国产 | 350 | 1 | 350
16 | 手术室 | 超高清腹腔镜 | 进口 | 140 | 1 | 140 | 配备荧光模块或具有荧光成像功能，镜子3根以上（含导光束）
17 | 手术室 | 腹腔镜系统（3D4KNIR） | 进口 | 380 | 1 | 380 | 3D电子摄像头2个及以上
18 | 手术室 | 30°膀胱镜 | 进口 | 8.5 | 10 | 85 | 进口品牌
19 | 手术室 | 输尿管镜 | 进口 | 7.5 | 10 | 75 | 进口品牌
20 | 手术室 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 进口 | 250 | 1 | 250 | 4把探头腹部、血管、浅表、双平面腔内探头，具有超声造影功能
21 | 心血管内科 | 多导电生理记录仪 | 进口 | 125 | 1 | 125 | 需要配置工作台、内置刺激仪、打印机等操作系统。图像清晰、干扰小、临床应用比较广泛的。
22 | 眼科 | 眼科YAG激光治疗系统 | 进口 | 120 | 1 | 120 | 裂隙灯一体式主机、电动升降台、显示屏、电源线
23 | 眼科 | 激光扫描检眼镜 | 进口 | 195 | 1 | 195
24 | 医学检验科 | 全自动细菌鉴定及药敏分析系统 | 进口 | 70 | 1 | 70 | 需要配置工作电脑、打印机；需实现与Lis系统系统双向通讯；需要配置UPS；需要场地勘查；提供比浊仪和标准浊度管，厂家定期上门校准（≥4次/年）；仪器维保5年以上。
25 | 医学影像科 | 数字减影血管造影机（DSA） | 进口 | 800 | 1 | 800 | 平板探测器尺寸：不小于 26cm*29cm；视野：不小于7视野可变；球管类型/冷却方式：液态金属轴承、阳极直接冷却；大阳极热容量/高散热率；栅控模式：栅控球管；导管床：无需拉回床面，任意位置CPR。工作站电脑。
26 | 医学影像科 | 高场超导核磁共振成像设备（MRI） | 进口 | 2200 | 1 | 2200 | 场强：3T及以上；孔径：60及以上；最大FOV:50*50*50以上；最大梯度场强：60mT/m以上；线圈：头颈联合线圈不小于20通道，脊柱线圈不小于32通道，腹部线圈不小于18通道；功能软件：支持最新的应用软件、功能成像等。工作站电脑。