## 检验科（3年）
序号 | 仪器名称 | 校准周期 | 服务周期 | 数量 | 放置地点 | 校准特殊要求
1 | 温湿度计 | 1年1次 | 2年 | 3 | 南院
2 | 医用折射仪 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院
3 | 低速离心机 | 1年2次 | 2年 | 2 | 南院 | 3227rpm/min，10min,每6个月校准一次
4 | 低速离心机 | 1年2次 | 2年 | 2 | 南院 | 1700rpm/min，每6个月校准一次
5 | 低速离心机 | 1年2次 | 2年 | 2 | 南院 | 1500r/400g、3400r/1500g、3000r，每6个月校准一次
6 | 电热恒温水浴箱 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 37℃、56℃、100℃
7 | 电热恒温水浴箱 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 37℃
8 | 医用冷藏冰箱 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 2-8℃
9 | 医用冷藏箱 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 2-8℃
10 | 医用冷藏、冷冻冰箱 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 2-8℃、-40℃
11 | 医用冷藏冰箱 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 2-8℃
12 | 便携式电导仪 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院
13 | 显微镜 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院
14 | 显微镜 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院
15 | 电子移液器 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院
16 | 生化仪用纯水机 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院
17 | 正置相差显微镜 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院
18 | 二氧化碳培养箱 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 显示屏显示温度，二氧化碳浓度与内部实际值一致性
19 | 生物安全柜 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院
20 | 医用折射仪 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院
21 | 冷库 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 2-8℃，显示屏显示温度与至少三处内部实际温度一致性
22 | 冰箱2（试剂） | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 2-8℃，顶端显示屏显示温度与内部实际温度一致性
23 | 冰箱3 (冷藏) | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 零下25℃，顶端显示屏显示温度与内部实际温度一致性
24 | 冰箱4（废血） | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 2-8℃，底部显示屏显示温度与内部实际温度一致性
25 | 电热恒温水浴箱 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 37℃，显示屏显示温度与内部实际温度一致性
26 | 医用离心机2 | 1年2次 | 2年 | 2 | 南院 | 1500r/400g、3400r/1500g、3000r,10分钟离心时间，每6个月校准一次
27 | 医用离心机3 | 1年2次 | 2年 | 2 | 南院 | 1500r/400g、3400r/1500g、3000r,10分钟离心时间，每6个月校准一次
28 | 医用离心机4 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 离心力，离心时间
29 | 电子移液器 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院
30 | 反渗透纯水机 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院
31 | 反渗透纯水机 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院
32 | 温湿度计1（大厅） | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 温度：18-30 ℃，湿度：30-70%
33 | 温湿度计2（库房） | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 温度：18-30 ℃，湿度：30-70%
34 | 水浴箱温度计 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 37℃
35 | 备用温度计 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 2-8℃
36 | 便携式电导仪 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 主要校准范围为0.1-2uS/cm
37 | 便携式电导仪 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 主要校准范围为0.1-2uS/cm
38 | 便携式红外二氧化碳检测仪 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 0.05
39 | 生物显微镜 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院
40 | 医用离心机 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 转速3000r/min
41 | 电热恒温培养箱 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 37℃
42 | 温湿度计 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 室温
43 | 显微镜 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院
44 | 显微镜 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院
45 | 显微镜 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院
46 | 显微镜 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院
47 | 医用冷藏冰箱 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 需有和冰箱仪表盘显示温度之间的偏倚以及不同时间点（白天和晚上）温度校准
48 | 医用冷藏冰箱 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院
49 | 医用冷藏冰箱 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院
50 | 医用冷藏、冷冻冰箱 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院
51 | 医用冷藏冰箱 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院
52 | 超低温冷冻冰箱 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院
53 | 电导率仪 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 主要校准范围为0.1-2uS/cm
54 | 反渗透纯水设备 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 主要校准范围为0.1-2uS/cm
55 | 医用冷藏冰箱 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 需有和冰箱仪表盘显示温度之间的偏倚以及不同时间点（白天和晚上）温度校准
56 | 医用冷藏冰箱 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院
57 | 冷库 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院
58 | 低速离心机 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 校准转速3000r/min和3500r/min
59 | 显微镜 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 蓝光488nm,510nm,520nm
60 | 医用冷藏冰箱 | 1年1次 | 2年 | 4 | 南院 | 冷藏冰箱2-8℃，冷冻冰箱≤-20℃；顶端显示屏显示温度与内部实际温度之间的偏倚
61 | 医用冷冻冰箱 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院
62 | 定量移液管(免疫） | 3年1次 | 2年 | 5 | 南院
63 | 定量移液管(生化） | 3年1次 | 2年 | 7 | 南院
64 | 荧光定量PCR仪 | 1年1次 | 2年 | 4 | 南院
65 | 恒温金属浴 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 100℃
66 | 核酸提取仪 | 1年1次 | 2年 | 4 | 南院 | 温度部分
67 | 医用冷藏冰箱 | 1年1次 | 2年 | 2 | 南院 | 冷藏冰箱2-8℃，冷冻冰箱≤-20℃；顶端显示屏显示温度与内部实际温度之间的偏倚
68 | 医用冷冻冰箱 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院
69 | 医用冷藏、冷冻冰箱 | 1年1次 | 2年 | 3 | 南院
70 | 高速冷冻离心机 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 0-4℃
71 | 电热恒温水浴箱 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 37℃
72 | 低速离心机 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 校准转速3000r/min和3500r/min
73 | 医用离心机 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 转速3000r/min
74 | 高速冷冻离心机 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 0-10℃
75 | 医用冷藏、冷冻冰箱 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 冷藏冰箱2-8℃，冷冻冰箱≤-20℃；顶端显示屏显示温度与内部实际温度之间的偏倚
76 | 温湿度计 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院
77 | 高速低温离心机 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 4℃
78 | 离心机 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院
79 | 医用冷藏冰箱 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 冷藏冰箱2-8℃
80 | 医用冷藏冰箱 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 冷藏冰箱2-8℃
81 | 医用冷藏冰箱 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 冷藏冰箱2-8℃
82 | 医用冷冻冰箱 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 冷冻冰箱≤-20℃
83 | 医用冷冻冰箱 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 冷冻冰箱≤-20℃
84 | 生物安全柜 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院
85 | 数显振荡器 | 1年2次 | 2年 | 2 | 南院
86 | 温湿度计 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院
87 | 超净工作台 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院
88 | 生物安全柜 | 1年1次 | 2年 | 4 | 南院
89 | 二氧化碳浓度检测仪 | 1年1次 | 2年 | 2 | 南院 | CO2浓度5%
90 | 游标卡尺 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 0-60mm(检测点：0、6、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60）
91 | 医用细胞离心机 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院
92 | 高压灭菌锅 | 1年2次 | 2年 | 1 | 南院 | 安全阀一年1次，真空压力表一年2次
93 | 高压灭菌锅 | 1年2次 | 2年 | 1 | 南院
94 | 温湿度计 | 1年1次 | 2年 | 3 | 南院
95 | 普通培养箱 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 25℃
96 | 普通培养箱 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 28℃
97 | 普通培养箱 | 1年1次 | 2年 | 3 | 南院 | 35℃
98 | 二氧化碳培养箱 | 1年1次 | 2年 | 2 | 南院 | CO2浓度5%
99 | 显微镜 | 1年1次 | 2年 | 3 | 南院
100 | 医用冰箱2号 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 2-8℃
101 | 医用冷藏、冷冻冰箱3、4号 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 冷藏冰箱2-8℃，冷冻冰箱≤-20℃；
102 | 医用冰箱5号 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 2-8℃
103 | 医用冰箱11号 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 2-8℃，顶端显示屏显示温度与内部实际温度之间的偏倚
104 | 低温冰箱6 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | -20℃
105 | 低温冰箱13 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | -20℃
106 | 低温冰箱14 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | -30℃
107 | 微生物冷库 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 2-8℃
108 | 孵育器 | 1年1次 | 2年 | 2 | 南院
109 | 电子天平 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院
110 | 电热灼热器 | 1年1次 | 2年 | 3 | 南院
111 | 气浴恒温振荡器 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院
112 | 血培养称重仪 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院
113 | 医用冷藏箱1（试剂） | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | 2-8℃
114 | 医用冷藏箱2（试剂） | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | 2-8℃
115 | 医用冷藏箱3（试剂） | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | 2-8℃
116 | 医用冷藏箱4（试剂） | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | 2-8℃
117 | 低温保存冰箱（质控品） | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | -20℃
118 | 医用冷藏箱 | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | 2-8℃
119 | 医用离心机 | 1年2次 | 2年 | 2 | 北院 | 3500rpm/min
120 | 医用离心机 | 1年2次 | 2年 | 2 | 北院 | 3500rpm/min
121 | 医用低速离心机 | 1年2次 | 2年 | 2 | 北院 | 3500rpm/min
122 | 医用低速离心机 | 1年2次 | 2年 | 2 | 北院 | 3500rpm/min
123 | 医用折射仪 | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | 室温
124 | 温湿度计1（门诊） | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | 室温
125 | 温湿度计2（门诊库房） | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | 室温
126 | 温湿度计3（病房临检） | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | 室温
127 | 温湿度计4（病房临检库房） | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | 室温
128 | 立式高压灭菌锅 | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院
129 | 电热恒温水浴箱 | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | 37℃
130 | 生化培养箱 | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | 37℃
131 | ACR全自动纯水机 | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | 室温
132 | 医用冷藏冰箱1 | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | 2-8℃
133 | 医用冷藏冰箱2 | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | 2-8℃
134 | 医用冷藏冰箱3 | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | 2-8℃
135 | 医用冷藏冰箱4 | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | 2-8℃
136 | 医用冷冻冰箱5 | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | -20℃
137 | 温湿度计1 | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | 室温
138 | 温湿度计2 | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | 室温
139 | 温湿度计3 | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | 室温
140 | 温湿度计4 | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | 室温
141 | 医用折射仪 | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | 室温
142 | 高压灭菌锅 | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | 室温
143 | 二氧化碳培养箱 | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | 室温
144 | 全自动纯水机 | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | 室温
145 | 显微镜 | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | 室温
146 | 医用离心机 | 1年2次 | 2年 | 2 | 北院 | 室温
147 | 高速冷冻离心机 | 1年2次 | 2年 | 2 | 北院 | 室温

## 输血科（3年）
序号 | 仪器名称 | 校准周期 | 服务周期 | 数量 | 放置地点 | 校准特殊要求
1 | 电热恒温水温箱 | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院
2 | 干式血浆融化机 | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院
3 | 干式数码恒温解冻箱 | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院
4 | 血小板保存箱 | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院
5 | 专用离心机（卡式） | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | 1030rpm/min
6 | 血型血清用离心机 | 一年2次 | 2年 | 1 | 北院 | 900rpm-1500rpm，15分钟离心时间，每6个月校准一次
7 | 保温箱 | 1年1次 | 2年 | 2 | 北院
8 | 温湿度计1（发血室） | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | 室温
9 | 温湿度计2（配血室） | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | 室温
10 | 温湿度计3（库房） | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | 室温
11 | 医用冷藏箱1(悬浮少白) | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | 2-8℃
12 | 医用冷藏箱3(悬浮少白) | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | 2-8℃
13 | 医用冷藏箱4（血型试剂） | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | 2-8℃
14 | 医用冷藏箱5（废血） | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | 2-8℃
15 | 超低温冷冻存储箱2（血浆/冷沉淀） | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | -20℃
16 | 孵育箱 | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | 37℃
17 | 医用离心机 | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院
18 | 冷链标签 | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | 2-8℃
19 | 冷链标签 | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | -20℃
20 | 冷链标签 | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | -20℃
21 | 冷链标签 | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | 2-8℃
22 | 冷链标签 | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | 2-8℃
23 | 冷链标签 | 1年1次 | 2年 | 1 | 北院 | 2-8℃
24 | 显微镜 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院
25 | 温湿度表 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院
26 | 数码恒温解冻箱 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 37℃
27 | 冷藏箱（储血冰箱） | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 2-8℃
28 | 医用低温箱（血浆储存冰箱） | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院
29 | 低速离心机 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 3000rpm
30 | 三用恒温水浴箱 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 37℃
31 | 血液保存箱 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 2-8℃
32 | 冷藏箱（废血冰箱） | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 2-8℃
33 | 医用低温箱（试剂冰箱） | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 2-8℃
34 | 血小板恒温振荡保存箱 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 22±2℃
35 | 血型血清学医用离心机 | 1年2次 | 2年 | 1 | 南院 | 900～1500rpm
36 | 离心机 | 1年1次 | 2年 | 2 | 南院 | 1030rpm
37 | 孵育箱 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 37℃
38 | 血液保存箱（发血冰箱） | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 2-8℃
39 | 冷链标签 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 2-8℃
40 | 冷链标签 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 2-8℃
41 | 冷链标签 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 2-8℃
42 | 冷链标签 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | 2-8℃
43 | 冷链标签 | 1年1次 | 2年 | 1 | 南院 | -30℃

## 病理科（1年）
序号 | 设备名称 | 型号 | 服务周期 | 放置地点 | 校准特殊要求
1 | 实时荧光定量PCR仪 | Quantstudio 5 | 1年 | 南院
2 | 实时荧光定量PCR仪 | Gebtier96E | 1年 | 南院
3 | 实时荧光定量PCR仪 | FQD-96A | 1年 | 南院
4 | 微量分光光度计 | Pono-650 | 1年 | 南院
5 | 干式恒温器 | DH100-2 | 1年 | 南院
6 | 微量高速冷冻离心机 | M1324R | 1年 | 南院
7 | 一20度医用冰箱 | DW-YL270 | 1年 | 南院
8 | 医用冷藏冰箱 | YC-300L | 1年 | 南院

## GCP（1年）
序号 | 设备名称 | 数量 | 服务周期 | 放置地点 | 校准特殊要求
1 | 低速冷冻医用离心机 | 3 | 1年 | 北院
2 | 身高体重测量仪 | 2 | 1年 | 北院
3 | 电子天平 | 2 | 1年 | 北院
4 | 药品阴凉冷藏柜 | 3 | 1年 | 北院
5 | 医用低温保存箱 | 3 | 1年 | 北院
6 | 超低温冷冻储藏箱 | 2 | 1年 | 北院
7 | 红外体温计（额温仪） | 3 | 1年 | 北院
8 | 耳控式红外体温计 | 2 | 1年 | 北院
9 | 呼出气体酒精含量探测仪 | 4 | 1年 | 北院
10 | 高速低温离心机 | 1 | 1年 | 北院
11 | 温湿度计（含冷链） | 21 | 1年 | 北院